## 透視装置
医療機器等 始業・終業点検 実施記録 ( 2.透視検査室 ) |  |  |  | 機器名称 |  |  | デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置 | [5 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 17～28 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターフォンが正常に動作すること
機器の動作範囲内に障害物がなく、機器類の配置の状態が正常であること
室内が清掃・整理・整頓され、不審物等がないこと
| リネン、物品類 | シーツ、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
医療機器 | 機器の外観・動作 | 透視台・付属品に、危険な破損・変形・針等異物混入がないこと
各ユニットが清掃され、血液、造影剤除去消毒がされていること
ケーブル類に挟み込み、折れ、被覆破損などがないこと
透視台の上下動・水平動・起倒動が正常に動作すること
肩当て、踏み台、握り棒等が正常な状態であること、その他備品に異常がないこと
圧迫筒が正常に動作すること
支持アームが正常に動作すること*1)
X線絞り装置や照射野ランプが正常に動作すること
機器のインターロックが正常に動作すること
| システム起動 | システム電源 ON 後のコンソールが正常に動作すること
検査室の「使用中灯」が点灯していること
異常音、異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること（ＤＲ装置のみ）
Ｘ線管ウオームアップ動作は正常であること
ファントムを透視し、画像が正常であること
ファントムを撮影し、撮影条件の変動や画像にムラがないこと
ファントムを撮影し、た画像にアーチファクトがないこと（ＤＲ装置のみ）
| 付属機器 | 造影剤注入器の動作及び異常音がないこと
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
イメージャ、現像機の動作が正常であること
X線プロテクターの枚数が揃っており正常使用状態であること
点検者名
終業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 17～28 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターフォンが正常に動作すること
機器類の配置の状態が正常であること
室内が整理整頓されていて、不審物等がないこと
| リネン、物品類 | シーツ、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 ・動作 | 透視台・付属品に、危険な破損・変形・針等異物混入がないこと
各ユニットの清掃、血液、造影剤の除去消毒等がされていること
ケーブル類に挟み込み、折れ、被覆破損などがないこと
透視台が所定の位置に戻っていること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
| システム終了 | 装置・機器が正常に終了すること
撮影済み画像の転送、未処理画像がないこと（ＤＲ装置のみ）
ハードディスクの残り容量は充分あること（ＤＲ装置のみ）
| 付属機器 | 造影剤注入器の清掃と、正常に動作すること
HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと
イメージャ、現像機が正常に終了すること
その他、検査・治療に関わる関連装置が正常に終了すること
X線プロテクターの破損確認と清掃、枚数を確認すること
撮影補助用具に欠品や破損がないこと
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)