## ポータブル
医療機器等 始業・終業点検 実施記録 ( 3.ポータブル装置 ) |  |  |  | 機器名称 |  |  | 移動型アナログ式汎用Ｘ線診断装置 | [5 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境 | 保管場所 | 装置の動作範囲内にモノが置かれていないこと
装置及び鍵が定常位置に置かれており、周辺が整理整頓されていること
医療機器 | 機器の外観・動作 | 電源ケーブル及び電源プラグに傷、損傷、破損がないこと
装置が清拭され、血液、造影剤除去・消毒がなされていること
Ｘ線管の任意位置への動きがスムーズで且つ停止できること
ケーブル類に挟み込み、折れ、被覆破損などがないこと
ワイヤが緩んだり素線切れがないこと（支柱部）（目視および音）
X線管周りの固定ねじが確実に締められていること
X線絞り装置や照射野ランプが正常に動作すること
SID測定メジャーが正常に動作すること
バッテリーの蓄電状況表示を確認し、必要であれば充電すること
走行タイヤの損傷、破損および走行に問題がないこと
緊急停止、タッチセンサーの動作、復帰が確実に行えること
| システム起動 | システム電源ＯＮ後、異常音、異臭、異常な温度上昇がないこと
各種表示灯が正常に点灯し、表示内容に異常がないこと
テスト撮影中にＸ線発生ランプが点灯し、撮影終了後にブザー音がすること
エラーが発生しないことを確認すること
| 付属機器 | X線プロテクターの枚数が揃っており正常使用状態であること
各固定用補助具、検査に関わる備品を確認すること
点検者名
終業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境 | 保管場所 | 装置が所定の保管場所に保管されて、周辺が整理整頓されていること
鍵が所定の場所に保管されていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 ・動作 | 装置の外装等に破損などがないこと
装置が清拭され、血液、造影剤が除去・消毒がされていること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
装置のパーキングブレーキがかかっていること
各部ロックが確実になされていること
充電が必要な場合は、バッテリー充電を実施すること
| システム終了 | 装置の電源は切られているか、又、電源操作キーの変形等がないこと
キーを抜いて所定の場所に保管すること
| 付属機器 | X線プロテクターの破損確認と清掃、枚数を確認すること
撮影補助用具に欠品や破損がないこと
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)