## ＣＴ装置
医療機器等 始業・終業点検 実施記録 ( 4.Ｘ線ＣＴ検査室 ) |  |  |  | 機器名称 |  |  | 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 | [5 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 17～28 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
機器の動作範囲内に障害物がなく、各機器の配置が正常であること
室内が清掃、整理・整頓され、不審物等がないこと
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
医療機器 | 機器の外観・動作 | 寝台・付属品に危険な破損・変形や、針等の異物・障害物がないこと
ユニット類が清拭され、血液、造影剤が除去・消毒されていること
ガントリチルトが正常に動作すること
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
ポインターの点灯や左右ずれがないこと
ガントリ・寝台のインタロックが正常に動作すること*1
患者周辺部の保護機能（タッチセンサー等）が正常に動作すること
| システム起動 | システム電源ＯＮ後のコンソールが正常に動作すること*2
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
検査室の「使用中灯」が点灯していること
異常音や異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること
Ｘ線管ウオームアップ動作は正常であること
ファントムをスキャンし、CT値/SD値に異常がないこと*3
ファントムをスキャンした画像にムラがないこと
ファントムをスキャンした画像にアーチファクトがないこと
| 付属機器 | 造影剤注入器の動作及び異常音がないこと
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
イメージャ、現像機の動作が正常であること
その他、検査・治療に関わる関連装置が正常に動作すること
X線プロテクターの枚数が揃っており正常使用状態であること
各固定用補助具・備品を確認すること
点検者名
終業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 17～28 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
機器類の配置の状態が正常であること
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 ・動作 | 寝台・付属品に危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
ユニット類が清拭され、血液、造影剤が除去・消毒されていること
チルト角が零度になっていること
寝台がホームポジションにあること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
| システム終了 | ハードディスクの残り容量は充分あること
撮影済み画像の転送、未処理画像がないこと
装置・機器が正常に終了すること
| 付属機器 | 造影剤注入器が清掃され、正常に動作すること
HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと
イメージャ、現像機が正常に終了すること
その他、検査・治療に関わる関連装置が正常に終了すること
X線プロテクターの破損確認と清掃、枚数を確認すること
撮影補助用具に欠品や破損がないこと
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)