## ＭＲ装置
医療機器等 始業・終業点検 実施記録 ( 5.ＭＲ検査室 ) |  |  |  | 機器名称 |  |  | 超電導磁石式全身用ＭＲ装置 | [5 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室・ 機械室 | 検査室の温度24℃、湿度60％以下を満たしていること（機器指定値があれば従う）
操作室・待合室等の温度( 17～28 ℃）、湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること
照明、患者用インターフォンの動作が正常であること
室内が清掃・整理・整頓され、不審物がなく、各機器の配置が正常であること
検査室のドアが正常に開閉でき、付近に障害物・磁性体がないこと
| リネン、物品類 | シーツ、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
医療機器 | 機器の外観・動作 | 寝台・付属品に危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
ユニットが清掃され、血液、造影剤除去消毒がされていること
コイルの員数が揃い、破損や変形がないこと
撮影室内の酸素濃度、酸素モニタが正常に動作すること*1)
冷凍機,冷水機が正常動作し、概観の異常や･異常音・異臭がないこと*1
各キャビネットの冷却ファンが動いていること*2)
寝台の上下動・水平動が正常に動作すること
ベット・トローリーの着脱が正常にできること*3)
ポインターの点灯や左右ずれがないこと
ボア内照明・送風機が正常に動作すること
ガントリ・寝台のインタロックが正常に動作すること
監視モニターが正常に動作すること
緊急コールボタンが正常に動作すること
| システム起動 | システム電源ON後のコンソールが正常に動作すること*4)
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
検査室の「使用中灯」｢磁場発生中」等が点灯または正しく表示されていること
異常音や異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること
ファントムによるテストスキャン、SNR測定により異常がないこと*5)
| 付属機器 | 造影剤注入器の動作及び異常音がないこと
HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
イメージャ、現像機の動作が正常であること
その他、検査に関わる関連装置が正常に動作すること
非磁性体備品(点滴棒、ストレッチャー等)に欠品・破損がないこと
各固定用補助具・備品を確認すること
点検者名
終業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度、湿度が保管条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
検査室に磁性体がないこと、施錠がされていること
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 ・動作 | 寝台・付属品に、危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
各ユニットの清掃、血液、造影剤の除去消毒等がされていること
警告ラベルの汚損、はがれがないこと
寝台がホームポジションにあること
ヘリウム残量に不足がなく、急激な減少傾向がないこと。*6)7)
機械室の空調が正常に動作し、温度、湿度が保管条件を満たしていること*6)
| システム終了 | エラーログを確認し記録する*3)
装置・機器が正常に終了すること
撮影済み画像の転送、未処理画像がないこと
ハードディスクの残り容量は充分あること
| 付属機器 | 造影剤注入器が清掃・充電され、正常に動作すること
HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと
イメージャ、現像機が正常に終了すること
その他、検査に関わるの関連装置が正常に終了すること
撮影補助用具に欠品や破損がないこと
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)