## 核医学装置（一般核医学）
医療機器 始業・終業点検 実施記録 ( 7.核医学検査室 ) |  |  |  | 機器名称 |  |  | 核医学診断用据置型ガンマカメラ | [5 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守契約形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検*1) |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 17～28 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
機器の動作範囲内に障害物がなく、各機器の配置が正常であること
室内が清掃、整理・整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
| 機器の外観・清掃 ・動作 | 装置及び周囲の清掃・異物や概観の異常がないこと
装置の可動部の被覆に破損がないこと
表面に異物・突起などがないこと
ケーブルの捌き（巻き込みや絡み、異常捻れがないこと）
放射性医薬品による検出器および検査台の汚染のないこと
寝台が正常動作すること
周囲機器が正常起動しガンマカメラとの接続状態が良好であること
装置の自己診断機能によるチェックおよび装置の初期化が正常に行われること
ガントリ・寝台のインタロックが正常に動作すること
操作スイッチが正常に動作すること
各非常停止スイッチが正常に動作すること
コリメーター接触安全スイッチが正常に動作すること
コリメータ以外の接触安全スイッチが正常に動作すること
| システム起動 | システム電源ＯＮ後のコンソールが正常に動作すること
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
異常音や異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること
固有均一性を目視で確認すること
収集エネルギーピークを更新すること
SPECTの回転中心のずれを確認すること
| 付属機器 | HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
イメージャ，現像機が正常に動作すること
その他、検査に関連する装置が正常に作動すること
撮像補助用具・備品を確認すること
キューリーメーターが正常に動作すること
自動分注・注入器が正常に動作すること
放射線測定器が正常に動作すること
点検者名
終業点検*1) |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 17～28 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
機器類の配置の状態が正常であること
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査着、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 ・動作 | 寝台・付属品に危険な破損・変形、針等の異物混入がないこと
装置の可動部の被覆に破損がないこと
表面に異物・突起などがないこと
放射性医薬品による検出器および検査台の汚染のないこと
| システム終了 | 検出器コンピューターの再起動が正常に動作すること
寝台がホームポジションにあること
ハードディスクの残り容量は充分あること
収集データーを保存していること
撮影済み画像の転送、未処理画像の有無を確認すること
装置・機器が正常に終了すること
| 付属機器 | HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと
イメージャ、現像機が正常に終了すること
その他、検査に関連する装置が正常に終了すること
撮像補助用具・備品を確認すること
キューリーメーターが正常に動作すること
自動分注・注入器が正常に動作すること
放射線測定器が正常に動作すること
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)