## 核医学装置（PET装置）
医療機器 始業・終業点検 実施記録 ( 8.PET検査室 ) |  |  |  | 機器名称 |  |  | 陽電子断層撮影装置 | [5 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守契約形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検*1) |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 20～25 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
機器の動作範囲内に障害物がなく、機器類の配置の状態が正常であること
室内が清掃、整理・整頓され、不審物等がないこと
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
医療機器 | 機器の外観・動作 | 装置及び周囲の清掃・異物や概観の異常がないこと
装置の可動部の被覆に破損がないこと
表面に異物・突起などがないこと
ケーブルの捌き（巻き込みや絡み、異常捻れがないこと）
放射性医薬品または放射性薬剤による検出器および検査台の汚染のないこと
寝台が正常動作すること
周囲機器が正常起動しPETカメラとの接続状態が良好であること
装置の自己診断機能によるチェックおよび装置の初期化が正常に行われること
ガントリ・寝台のインタロックが正常に動作すること
操作スイッチが正常に動作すること
各非常停止スイッチの動作
冷却装置（チラー）が正常に動作していること
外部線源が正常に動作していること
セプタが正常に動作していること
| システム起動 | システム電源 ON 後のコンソールが正常動作すること
異常音、異臭がないこと
ハードディスクの残り容量が充分であること
PETシステムの時計を標準時刻に合わせること
外部線源または線状線源を使用したPETスキャンを行い、PET検出器に異常がないこと
任意のデータを画像再構成して収集処理システムが正常であることを確認すること
PET/CT装置では、X線管ウオームアップ動作（air calibration含む）が正常であること
PET/CT装置では、ファントムをCTスキャンし、CT値/SD値に異常がないこと
PET/CT装置では、ファントムをCTスキャンした画像にムラがないこと
PET/CT装置では、ファントムをCTスキャンした画像にアーチファクトがないこと
クロスキャリブレーションスキャンを隔週または月に一回行う（機器推奨頻度があれば従う）
性能維持試験を月に一回行う（機器推奨頻度値があれば従う）
| 付属機器 | HIS-RISシステムを立ち上げて、異常がないこと
イメージャ、現像機の動作が正常であること
撮像補助具・備品を確認すること
ドーズキャリブレータが正常に動作すること
ドーズキャリブレータのバックグラウンド測定を行うこと
ドーズキャリブレータの時計を標準時刻に合わせること
自動分注・注入器が正常に動作すること
ウェルカウンタのエネルギーピークが正常であること
ウェルカウンタのバックグラウンド測定を行うこと
ウェルカウンタの時計を標準時刻に合わせること
持続動脈血中放射能濃度測定器が正常に動作すること
持続動脈血中放射能濃度測定器のバックグラウンド測定を行うこと
持続動脈血中放射能濃度測定器の時計を標準時刻に合わせること
放射線測定器が正常に動作すること
点検者名
終業点検*1) |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 検査室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度( 20～25 ℃）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
湿度( 40～70 ％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）*2)
照明等に点灯切れがないこと
患者用インターホーンが正常に動作すること
機器類の配置の状態が正常であること
室内が整理整頓されていて、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | シーツ類、タオル、カバー類、検査衣、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃 ・動作 | 装置及び周囲の清掃・異物や概観の異常がないこと
装置の可動部の被覆に破損がないこと
表面に異物・突起などがないこと
放射性医薬品または放射性薬剤による検出器および検査台の汚染のないこと
| システム終了 | 検出器コンピューターの再起動が正常に動作すること
寝台がホームポジションにあること
収集データーを保存していること
撮影済み画像の転送、未処理画像の有無を確認すること
ハードディスクの残り容量は充分あること
装置・機器が正常に終了すること
| 付属機器 | HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと
イメージャ、現像機が正常に終了すること
撮像補助用具・備品を確認すること
ドーズキャリブレータが正常に動作すること
自動分注・注入器が正常に動作すること
ウェルカウンタが正常に動作すること
持続動脈血中放射能濃度測定器が正常に動作すること
放射線測定器が正常に動作すること
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)