## 治療装置
医療機器始業・終業点検実施記録(9.放射線治療体外照射装置) |  |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 購入年月日 | [15 empty] | 医療機器 安全管理責任者 |  | 部署責任者 |  | 保守担当者
| 期間： 年 月 |  |  | 機器型式名 | [8 empty] | 設置室名
|  |  |  | 製造番号 | [8 empty] | 保守形態 |  |  | 自主点検・ スポット修理
・「機器型式名」と「製造番号」の欄につき、全体の型式名・製造番号が無い場合は、代表的機器を記載する。
・始業時と終業時に点検し、結果を医療機器安全管理責任者に報告すること。 |  |  |  | 製造販売業者名 | [11 empty] | 外部委託（メンテナンス契約） 全部・一部
・この実施記録は、医療機関が設定した期間、医療機器安全管理責任者が保存する。
(○：正常 ×：異常 □：処置・調整 △：その他)
始業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 治療室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度(１７～28℃）湿度(40～70％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）1）
冷却水位・水圧・導波管ガス圧が使用条件を満たしていること2）
照明等に点灯切れがないこと、ダウンライトの調光が正常動作すること
患者用インターホーンが正常動作すること3)
防護扉のインターロック機構が正常動作すること
機器の動作範囲内に障害物がなく、各機器の配置が正常であること
室内が清掃、整理・整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | シーツ、タオル、マーカーシール、診療材料等の交換・補充がされていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
医療機器 | 機器の外観・動作 | ガントリ・寝台に危険な破損・変形等がないこと
ペンダントスイッチ各種ランプが正常に点灯し、破損・変形等がないこと
ガントリ・コリメータ回転が正常動作すること
寝台の上下動・水平動・アイソセンター回転が正常に動作すること
照射野ランプの点灯が正常動作すること
モノブロックコリメータ・マルチリーフコリメータが正常動作すること4)
ガントリ・寝台のインターロックが正常動作すること
ガントリ周辺部の保護機能（タッチセンサー等）が正常動作すること
| システム起動 | 装置・機器が正常に起動すること
各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと5)
治療室の「使用中灯」・「照射中灯」が点灯していること6)
異常音、異臭がないこと
治療患者照合システムとの通信状態が正常状態にあること
治療患者照合システムのデータ容量が充分にあること
各X線エネルギーの出力（線量モニタシステムの誤差が±2％以下）が許容誤差範囲内にあること7)
各電子線エネルギーの出力（線量モニタシステムの誤差が±3％以下）が許容誤差範囲内にあること7)
| 付属機器 | レーザーポインタ（天井・両壁面）がI.C（アイソセンター）と一致していること8)
患者監視モニタが正常に動作していること
HIS-RISが正常に作動していること
イメージャ，現像機の動作が正常であること
その他、治療に関わる関連装置が正常に起動すること
サーベイメータが正常に作動していること9)
各固定用補助具に欠品や破損がないこと
点検者名
終業点検 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
環境・設備 | 治療室・操作室・ 更衣室・待合室 | 温度(１７～28℃）湿度(40～70％）が使用条件を満たしていること（機器指定値があれば従う）1)
冷却水温・水圧・導波管ガス圧が使用条件を満たしていること
機器類の配置の状態が正常であること
室内が整理整頓され、不審物などがないこと
| リネン、物品類 | マーカーシール、診療材料等が交換・補充されていること
| 医療ガス設備等 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
医療機器 | 機器の外観・清掃・動作 | ガントリ・寝台に危険な破損・変形等がないこと
ペンダントスイッチに破損・変形等がないこと
ガントリ角・コリメータ角が零度になっていること（機器指定値があれば従う）
寝台が最下位ポジションにあること（機器指定値があれば従う）
ガントリ周辺表示系・各種ラベルに異常がないこと
| システム終了 | 装置・機器が正常に終了すること
警告、エラーメッセージが表示されていないこと
フィラメント積算時間を確認・記録すること
ビーム時間を確認・記録すること10)
| 付属機器 | 患者監視カメラ・モニタの電源が切られていること
HIS-RISシステムをシャットダウンして、異常がないこと11)
イメージャ，現像機が正常に終了すること
その他、治療に関わる関連装置が正常に終了すること
サーベイメータの電源が切られていること
各固定用補助具に欠品や破損がないこと
点検者名
特記事項：(□：処置・調整 △：その他 の場合、日付と措置したことを記載)