## face
2012/Feb
本書は JIRA システム部会 DICOM委員会が収集した DICOM関連の接続不具合事例を集め、委員会としてのコメントを追加したものです。
個々の詳細状況はこの文面だけからでは拾いきれないこともあり、同じ現象でも 異なる原因となることも考えられます。
皆様のPACS環境で似たような現象が発生したときの解決に向けた参考資料としてお使いください。
また JIRAではDICOM接続に関わる 具体的な不具合事例を募集しています。 実例をお持ちの方は JIRA ホームページの当初箱から 情報をお送りください。 今後の資料の充実に活用させていただきます。

## DICOM接続事例(最終)
No | 事例 | 分野 | 原因 分類 | 説明 | 想定される原因 | 改善提案
1 | オーダー情報に関してRISからのプッシュを求められるケースがありました。 | MWL | 4 | 患者やオーダーの検索Keyが必ずしも一定でないことも多く、RISで確定（特定）した患者やオーダー情報をモダリティから再取得する事に対すして拒否されたケースがありました。 日本国内では、一般撮影だけでなく、施設によってはCT装置などでもRISからのプッシュを求められるケースがあります。 その結果、DICOM ModalityWorkList接続を謳いながら、ソケット通信やタイミングファイル送信など独自のプロトコルで疑似的なRISプッシュ型を実現しているケースがあります。 その弊害として、多くの医療機器販売会社の社員の方が、DICOM Modality WorkList規格を誤って解釈してしまい、その社員を通じて誤った情報が医療機関へ紹介される事態が発生しています。 | DICOM規格内の実装と、DICOM規格外での独自の実装が混同されている事例と考えます。 | ＪＩＲＡでは、ＤＩＣＯＭ規格への正しい理解していただくために、ＪＳＲＴやＪＨＩＳと協力して啓蒙活動を実施しております。このような機会をご利用して頂き、ＤＩＣＯＭの理解を深め製品に反映することを推奨します。
2 | C-FINDのレスポンスが検索キーと合わないケースがありました。 | MWL | 4 | Modalityを指定したC-FIND要求を、正しく実行しないWorkListServerが複数存在するケースがあります。 この事例は、MWL C-FIND-RQで検索キーにモダリティ(0008,0060)指定しましたが、指定したモダリティ以外のデータがレスポンスされたケースです。 | Conformance Statementで宣言されていれば、どの検索キーに対応するかは実装する側が決められると考えます。 問題はConformance Statementで宣言されていなかったためか、Conformance Statementを事前に確認しなかったためと思われます。 | SCP側が、Conformance Statement に明示していないために発生した事例の場合は、このような情報を明示することを推奨します。 また、このような事例をなくすために、Conformance Statement 交換して、事前に確認する事を推奨します。 この例ではIHEのTFに沿っていませんが、IHE の Integration Statement 等でも確認する事ができた可能性もありますので、病院、メーカが、事前に接続する両者のConformance Statement や IHE Integration Statement を確認することを推奨します。
3 | モダリティ側で撮影部位を追加した場合のMPPSが、RIS側で正しく処理(追加)されない | MPPS | 3 | モダリティ側での（CodeValue変更を伴う）撮影内容変更に対応できず、MPPS受信エラーとなるRIS(WorkListServer）端末が多く見受けられます。 また、再撮影を行った場合にも同様のトラブルが発生する場合があります。 | 規格上は、予約時の撮影内容と実施撮影内容は異なるフィールド (Scheduled Procedure StepとModality Performed Procedure Step) に記録されます。 RIS側で正しく（実施結果に沿って部位や手技を追加する）受信すべきケースです。 また、再撮影時に同じSPSを利用する場合は、IHEのAppend Caseに沿った運用を推奨します。 | 規格に従って、正しい動作をするように設計をすべき事例です。 詳細の動き(Scheduled Procedure StepとModality Performed Procedure Stepの関連など)は PS3.17 AnnexBに記載されています。
4 | 撮影順序と読影順序に関する要望 | 全般 | 2 | 撮影順序と読影順序は必ずしも同一ではないにも関わらず、読影順序を表現する方法がありません。 そのため要望に応じて、独自仕様による対応を行っています。 | 読影の順序に関する規格はありません。 | モダリティ毎に画像のシリーズ、画像番号順に関する指針があっても良いかと思います。 しかし、画像をどのような並び順するかは、読影される方に依存します。また、画像の並びは、施設によっても異なりますので、規格化するのは難しい課題です。
5 | ISO_IR 13利用によるトラブル | 全般 | 4 | 半角カタカナを振り仮名として要求する医療機関は多くあります。そして、モダリティやメーカーによって半角カナに対応する・しないは未だバラツキが多い状況です。 その結果、モダリティにカナ・ローマ字変換を求められるケースも多く、また、各社毎に変換ルールを規定する為、変換結果が不統一となるケースもあります。再度逆変換を行うシステムでは、更なるトラブルを招くことも多い。 | 指摘のとおり、半角カナへの対応・非対応の違いと、仮名-ローマ字変換の方式が異なることが原因と想定します。 | IR13は今後は極力使わないようにするのが良いかと思います。 IHE-Jなどでは半角カナは使用しないという方針を出しています。しかし、半角カナの使用は既存のシステムがある以上は規格として禁止するのは難しいかと思います。また、仮名-ローマ字変換についても方式は様々であり規格として統一は難しいかと思います。
6 | 画像の到着順序と画像の表示順序の差異 | 全般 | 2 or 4 | 某病院で、３社のアンギオ装置が使われているケースがありました。 PACS Viewerでの読影において、画像表示時に画像の並びが各社毎に異なるので、困っているとのことです。 各社装置においては、必要なタグがあり、かやDICOM規格に違反はしておりません。 各社の装置仕様の考え方が異なっているため、Viewer側にて一つの手順では、画像の並びが同じになっていません。 A社装置からの画像では１検査１シリーズ、１シリーズ内に複数の画像。 B社装置からは画像では１検査内で、代表画像のシリーズ、アノテーション画像のシリーズがある。シリーズ内に複数の画像。 C社装置からの画像では１検査内で、撮影毎のシリーズ番号、シリーズ内に１画像。加工画像は元画像のシリーズ番号を引き継ぐ。 各モダリティ毎に代表的な運用を幾つか決め、その運用が適切に行えるようモダリティ装置が適切なタグとその作成条件を、読影医、参照医、技師、装置開発者で指針を作る必要があると思われます。 また、PACS側においても、画像の到着順に画像を表示する装置と、画像のシリーズ、画像番号順に表示する装置等があります。また、モダリティ名も最初に受け取った画像のものを採用する装置と最後の画像のものを採用する装置などがあります。 これも上記の運用の検討と併せて、指針を作る必要があると思います。 | 画像のシリーズ、画像番号順に関しての決まりはありません。表示順序についても明確な決まりはありません。 | モダリティ毎に画像のシリーズ、画像番号順に関する指針があっても良いかと思います。 しかし、画像をどのような並び順するかは、読影される方に依存します。また、画像の並びは、施設によっても異なりますので、規格化するのは難しい課題です。
7 | 明示的に定義されていないTagの扱い Body Part ExaminedのTagの扱い | Tag | 3 | DICOM規格上 明示的にOKともNGとも記載されていないTagの使い方等、明示的に許可されていないことを理由に 即DICOM規格違反と指摘されることが少なくありません。 必須のTagがない、例えばTYPE1, TYPE2のTagが欠損（或いは値が空白）していれば、当然DICOM規格違反となりますが、逆に、そのTagを付帯させてはいけないと明示的に定義されてされていない（また、付帯させてもよいとも定義されていない）Tagが付帯していることは、規格違反と扱われるべきではないと考えます。 似たような内容で、例えばBody Part ExaminedというTagは、規格上ABDOMEN / BRAIN / CHEST /他の値が明示的に定義されています（すべて大文字）が、このTagの値は『Defined Terms』という扱いの為 これらに含まれない（明示的に定義されていない）値が使用されることは規格違反に相当しない筈であるにもかかわらず、規格違反扱いとするベンダもあります。 要は、明示的にNGと規定されていない事項は、仮に明示的にOKと規定されていなくても原則 受容すべきであり、安易に規格違反とすべきではないと考えます。 | ご指摘のとおり、Defined Terms には明示的に定義されていないものを使用しても規格には反しないと思います。また、規格上含められることが明示的に定義されていないタグでも含まれる事が規格違反にはならず、Type3と同様の扱いとなるものと思います。 | 規格上明示的に定義されていないタグ(Defined Term)でも、使用すること自体は規格違反にはならないはずです。 その旨を規格で明文化するか、DICOM委員会として解釈を公開するべきかと思います。
8 | データ移行で使用するDICOM Q/Rのパフォーマンスについて | 運用 | 4 | DICOM規格上 明示的にOKともNGとも記載されていないTagの使い方等、明示的に許可されていないことを理由に 即DICOM規格違反と指摘されることが少なくありません。 | パフォーマンスは個々の装置の機能に依存するため、JIRAとしてのコメントは控えさせて頂きます。 | ー
9 | Body Part ExaminedのTagの扱い | Tag | 3 |  | Ｎｏ．７ と同じ。 | Ｎｏ．７ と同じ。
10 | 明示的に定義されていないTagの扱い | Tag | 3 | 必須のTagがない、例えばTYPE1, TYPE2のTagが欠損（或いは値が空白）していれば、当然DICOM規格違反となりますが、逆に、そのTagを付帯させてはいけないと明示的に定義されてされていない（また、付帯させてもよいとも定義されていない）Tagが付帯していることは、規格違反と扱われるべきではないと考えます。 | Ｎｏ．７ と同じ。 | Ｎｏ．７ と同じ。
11 | 「^」 の表示 | 全般 | 4 | 似たような内容で、例えばBody Part ExaminedというTagは、規格上ABDOMEN / BRAIN / CHEST /他の値が明示的に定義されています（すべて大文字）が、このTagの値は『Defined Terms』という扱いの為 これらに含まれない（明示的に定義されていない）値が使用されることは規格違反に相当しない筈であるにもかかわらず、規格違反扱いとするベンダもあります。 | 「^]は規格上の名前の区切り文字で、それを敢えて画面上に表示するか、表示しないかは受信DICOMデータを表示する装置のソフト仕様によるものと思います。 | 画面上での画像の表示の仕方は規格で定められているわけではありません。DICOMはデータ構造と通信の規格であって、その表示方法に関する仕様は、そのシステムを納入した業者がユーザに説明すべきものですので、購入検討時に本件に関する仕様を確認するようにしてください。
12
13
14 |  |  |  | 要は、明示的にNGと規定されていない事項は、仮に明示的にOKと規定されていなくても原則 受容すべきであり、安易に規格違反とすべきではないと考えます。
15
16
|  | 1:規格違反、規格の不備 |  |  |  | 1:規格違反、規格の不備
|  | 2:規格に定義なし |  |  |  | 2:規格に定義なし
|  | 3:規格理解のぶれ（メーカの差） |  |  |  | 3:規格理解のぶれ（メーカの差）
|  | 4:個別装置の機能問題 |  |  |  | 4:個別装置の機能問題