## 不変性試験
入力方法：管理グレードを選択する。入力可能セルに必要な項目を記入する。 |  |  |  | 入力可能セル
JESRA X-0093*B-2017
医療機関 |  | 輝度計型名 | 承認 | 担当
設置場所 |  | Sr.No.
機種名 |  | 色度計型名
Sr.No. |  | Sr.No.
試験日 |  | 照度計型名
Sr.No.
判定方法 | 分類 | 管理グレード | 確認項目 | 単位 | 判定
|  | グレード1A | 計算式
目視 | 全体評価 | 16（11）段階のパッチの輝度差が明瞭に判別できること。 |  |  | OK
|  | 5%95%パッチが見えること。 |  |  | OK
|  | 基準臨床画像の判定箇所が問題なく見えること。 |  |  | OK
| グレースケール | 滑らかな単調連続表示であること。 |  |  | OK
| アーチファクト | アーチファクトが確認できないこと。 | フリッカー |  | OK
|  |  | クロストーク |  | OK
|  |  | ビデオアーチファクト |  | OK
| 輝度均一性 | 著しい非一様性がないこと |  |  | OK
測定 | コントラスト応答 | ≦±10 | Κδ | % | -3.1949
| 最大輝度 | ≧350 | Lmax | cd/m2 | 386.6777
|  | 輝度変化率≦±10 | (Lmax_n－Lmax_o) /Lmax_o*100 | % | -5.6884
|  | マルチ医用モニタ間≦10 | (Lmax_H－Lmax_L) /Lmax_L *100 | % | 6.0315
| 輝度比 | ≧250 | Lmax/Lmin |  | 784.3551
総合判定 | 目視判定が合格で、測定値が表示されていること。 |  |  |  | OK

## コントラスト応答
入力可能セル
入力方法：TG18-LN-01～LN-18パターンの測定輝度を入力する
LNパターン | 測定輝度 | J (L) | ⊿L | L(mean) | ⊿L/L | ⊿L/L for a JND | エラー率 |  | DICOM_JND | DICOM輝度 | ⊿L | L(ave) | ⊿L/L | ⊿L/L for a JND | 平均JND | DICOM | 10% | -10%
LN-01 | 0.49299 | 46.1177 | 0.79061 | 0.88829 | 0.89003 | 0.024338 | -0.816 |  | 46.1177 | 0.49299 | 0.80241 | 0.89419 | 0.89735 | 0.024539 | 64.4023 | 0.024539 | 0.026992 | 0.022085
LN-02 | 1.2836 | 82.26 | 1.3148 | 1.941 | 0.6774 | 0.018524 | -0.14003 |  | 82.6868 | 1.2954 | 1.3297 | 1.9603 | 0.67835 | 0.01855 | 100.9714 | 0.01855 | 0.020405 | 0.016695
LN-03 | 2.5984 | 118.6291 | 1.964 | 3.5804 | 0.54854 | 0.015 | -0.7556 |  | 119.2559 | 2.6251 | 2.0051 | 3.6277 | 0.55272 | 0.015114 | 137.5405 | 0.015114 | 0.016626 | 0.013603
LN-04 | 4.5625 | 154.7784 | 2.9297 | 6.0273 | 0.48607 | 0.013292 | 2.8915 |  | 155.825 | 4.6302 | 2.8638 | 6.0621 | 0.47241 | 0.012918 | 174.1096 | 0.012918 | 0.01421 | 0.011627
LN-05 | 7.4922 | 192.3909 | 3.9242 | 9.4543 | 0.41507 | 0.01135 | -0.56063 |  | 192.3941 | 7.494 | 3.9532 | 9.4706 | 0.41741 | 0.011414 | 210.6787 | 0.011414 | 0.012556 | 0.010273
LN-06 | 11.4164 | 228.7459 | 5.1817 | 14.0072 | 0.36993 | 0.010116 | -2.1032 |  | 228.9632 | 11.4472 | 5.3333 | 14.1138 | 0.37788 | 0.010333 | 247.2477 | 0.010333 | 0.011367 | 0.0092999
LN-07 | 16.5981 | 264.4647 | 7.0932 | 20.1447 | 0.35211 | 0.0096287 | 1.0589 |  | 265.5323 | 16.7805 | 7.0802 | 20.3206 | 0.34842 | 0.0095279 | 283.8168 | 0.0095279 | 0.010481 | 0.0085751
LN-08 | 23.6913 | 301.3428 | 8.8738 | 28.1282 | 0.31548 | 0.0086269 | -3.1949 |  | 302.1014 | 23.8607 | 9.2897 | 28.5055 | 0.32589 | 0.0089116 | 320.3859 | 0.0089116 | 0.0098028 | 0.0080205
LN-09 | 32.5651 | 336.6236 | 11.7513 | 38.4408 | 0.3057 | 0.0083595 | -0.84006 |  | 338.6705 | 33.1503 | 12.0823 | 39.1915 | 0.30829 | 0.0084303 | 356.955 | 0.0084303 | 0.0092733 | 0.0075873
LN-10 | 44.3164 | 372.7519 | 15.2365 | 51.9347 | 0.29338 | 0.0080226 | -0.31946 |  | 375.2396 | 45.2326 | 15.61 | 53.0376 | 0.29432 | 0.0080483 | 393.5241 | 0.0080483 | 0.0088531 | 0.0072435
LN-11 | 59.5529 | 409.0856 | 19.824 | 69.4649 | 0.28538 | 0.0078039 | 0.80815 |  | 411.8087 | 60.8426 | 20.0642 | 70.8747 | 0.28309 | 0.0077413 | 430.0932 | 0.0077413 | 0.0085155 | 0.0069672
LN-12 | 79.3769 | 445.8624 | 25.3583 | 92.0561 | 0.27547 | 0.0075327 | 0.53928 |  | 448.3778 | 80.9067 | 25.6864 | 93.7499 | 0.27399 | 0.0074923 | 466.6623 | 0.0074923 | 0.0082416 | 0.0067431
LN-13 | 104.7352 | 482.5672 | 33.0188 | 121.2447 | 0.27233 | 0.0074471 | 2.1689 |  | 484.9468 | 106.5931 | 32.7815 | 122.9838 | 0.26655 | 0.007289 | 503.2314 | 0.007289 | 0.0080179 | 0.0065601
LN-14 | 137.7541 | 519.9016 | 42.0761 | 158.7921 | 0.26498 | 0.0072459 | 1.7386 |  | 521.5159 | 139.3746 | 41.7347 | 160.2419 | 0.26045 | 0.0071221 | 539.8005 | 0.0071221 | 0.0078343 | 0.0064099
LN-15 | 179.8302 | 557.0995 | 53.4974 | 206.5788 | 0.25897 | 0.0070816 | 1.3869 |  | 558.085 | 181.1092 | 53.033 | 207.6257 | 0.25543 | 0.0069847 | 576.3696 | 0.0069847 | 0.0076832 | 0.0062863
LN-16 | 233.3275 | 594.1775 | 67.2625 | 266.9588 | 0.25196 | 0.0068899 | 0.26536 |  | 594.6541 | 234.1423 | 67.293 | 267.7888 | 0.25129 | 0.0068717 | 612.9387 | 0.0068717 | 0.0075589 | 0.0061845
LN-17 | 300.59 | 630.8402 | 86.0877 | 343.6338 | 0.25052 | 0.0068506 | 1.1158 |  | 631.2232 | 301.4353 | 85.2424 | 344.0565 | 0.24776 | 0.006775 | 649.5078 | 0.006775 | 0.0074525 | 0.0060975
LN-18 | 386.6777 | 667.7923 | [6 empty] | 667.7923 | 386.6777
[6 empty] | 最大エラー率 | -3.1949

## 最大輝度
入力可能セル
入力方法：マルチ医用モニタのTG18-LN-18の輝度をモニタ 2～モニタ 4に入力する
マルチモニタ入力
最大輝度 | 386.6777
マルチ医用モニタ間 | 6.0315 |  | 本モニタ |  | モニタ 2 |  | モニタ 3 | モニタ 4
Lmax_H | 410
Lmax_L | 386.6777 |  |  | 386.6777 |  | 410
輝度比 | 784.3551
最大輝度基準値 | 410

## グレードパラメータ
| コントラスト応答 | 最大輝度 | 輝度比 | 判定値 | 判定値 | 判定値
グレード1A | ≦±10 | ≧350 | ≧250 | 10 | 350 | 250
グレード1B | ≦±15 | ≧170 | ≧250 | 15 | 170 | 250
グレード2 | ≦±30 | ≧100 | ≧100 | 30 | 100 | 100