## 受入試験
入力方法：管理グレードを選択する。入力可能セルに必要な項目を記入する。 |  |  |  | 入力可能セル
JESRA X-0093*B-2017
医療機関 |  | 輝度計型名 | 承認 | 担当
設置場所 |  | Sr.No.
機種名 |  | 色度計型名
Sr.No. |  | Sr.No.
試験日 |  | 照度計型名
Sr.No.
判定方法 | 分類 | 管理グレード | 確認項目 | 単位 | 判定
|  | グレード1A | 計算式
仕様 | 仕様 | ≧1000×1000 | 解像度 | pixel | OK
目視 | 全体評価 | 16（11）段階のパッチの輝度差が明瞭に判別できること。 |  |  | OK
|  | 5%95%パッチが見えること。 |  |  | OK
|  | 基準臨床画像の判定箇所が問題なく見えること。 |  |  | OK
| グレースケール | 滑らかな単調連続表示であること。 |  |  | OK
| アーチファクト | アーチファクトが確認できないこと。 | フリッカー |  | OK
|  |  | クロストーク |  | OK
|  |  | ビデオアーチファクト |  | OK
測定 | 輝度均一性 | ≦30 | (Lhigh－Llow) /(Lhigh＋Llow)*200 | % | 10.5339
| コントラスト応答 | ≦±10 | Kδ | % | -3.195
| 最大輝度 | ≧350 | Lmax | cd/m2 | 386.68
|  | マルチ医用モニタ間≦10 | (Lmax_H－Lmax_L) /Lmax_L*100 | % | 6.0308
| 輝度比 | ≧250 | Lmax/Lmin |  | 784.3599
| 色度 | 画面内≦0.01 | ⊿u'v'={(u'a－u'b)2 ＋(v'a－v'b)2}1/2 |  | 0.0014522
|  | マルチ医用モニタ間≦0.01 | ⊿u'v'={(u'ave_R－u'ave_L)2 ＋(v'ave_R－v'ave_L)2}1/2 |  | 0.0054635
総合判定 | 目視判定が合格で、測定値が表示されていること。 |  |  |  | OK

## 輝度均一性
入力方法：5箇所に測定輝度を入力する | [8 empty] | 入力可能セル
JIRA TG18-UNL80 Pattern
Created based on AAPM-TG18 Ver.10.0
① | 輝度 | 146.1 |  |  |  |  | ② | 輝度 |  | 144.88
|  |  |  | ③ | 輝度 | 160.99
④ | 輝度 | 151.57 |  |  |  |  | ⑤ | 輝度 |  | 149.64
輝度均一性 |  |  | (Lhigh－Llow) /(Lhigh＋Llow)*200 |  |  |  | 10.5339
Lhigh | [6 empty] | 160.99
Llow | [6 empty] | 144.88

## コントラスト応答
入力可能セル
入力方法：TG18-LN-01～LN-18パターンの測定輝度を入力する
LNパターン | 測定輝度 | J (L) | ⊿L | L(ave) | ⊿L/L | ⊿L/L for a JND | エラー率 |  | DICOM_JND | DICOM輝度 | ⊿L | L(ave) | ⊿L/L | ⊿L/L for a JND | 平均JND | DICOM | 10% | -10%
LN-01 | 0.49299 | 46.1177 | 0.79061 | 0.88829 | 0.89003 | 0.024338 | -0.81611 |  | 46.1177 | 0.49299 | 0.80241 | 0.89419 | 0.89736 | 0.024539 | 64.4023 | 0.024539 | 0.026992 | 0.022085
LN-02 | 1.2836 | 82.26 | 1.3148 | 1.941 | 0.6774 | 0.018524 | -0.14011 |  | 82.6869 | 1.2954 | 1.3297 | 1.9603 | 0.67835 | 0.01855 | 100.9715 | 0.01855 | 0.020405 | 0.016695
LN-03 | 2.5984 | 118.6291 | 1.964 | 3.5804 | 0.54854 | 0.015 | -0.75567 |  | 119.256 | 2.6251 | 2.0051 | 3.6277 | 0.55272 | 0.015114 | 137.5406 | 0.015114 | 0.016626 | 0.013603
LN-04 | 4.5625 | 154.7784 | 2.9297 | 6.0273 | 0.48607 | 0.013292 | 2.8915 |  | 155.8252 | 4.6302 | 2.8638 | 6.0621 | 0.47241 | 0.012918 | 174.1097 | 0.012918 | 0.01421 | 0.011627
LN-05 | 7.4922 | 192.3909 | 3.9242 | 9.4543 | 0.41507 | 0.01135 | -0.5607 |  | 192.3943 | 7.494 | 3.9532 | 9.4706 | 0.41741 | 0.011414 | 210.6789 | 0.011414 | 0.012556 | 0.010273
LN-06 | 11.4164 | 228.7459 | 5.1817 | 14.0072 | 0.36993 | 0.010116 | -2.1032 |  | 228.9635 | 11.4472 | 5.3333 | 14.1139 | 0.37788 | 0.010333 | 247.248 | 0.010333 | 0.011367 | 0.0092999
LN-07 | 16.5981 | 264.4647 | 7.0932 | 20.1447 | 0.35211 | 0.0096287 | 1.0588 |  | 265.5326 | 16.7805 | 7.0802 | 20.3207 | 0.34843 | 0.0095278 | 283.8172 | 0.0095278 | 0.010481 | 0.0085751
LN-08 | 23.6913 | 301.3428 | 8.8738 | 28.1282 | 0.31548 | 0.0086269 | -3.195 |  | 302.1017 | 23.8608 | 9.2897 | 28.5056 | 0.32589 | 0.0089116 | 320.3863 | 0.0089116 | 0.0098028 | 0.0080205
LN-09 | 32.5651 | 336.6236 | 11.7513 | 38.4408 | 0.3057 | 0.0083595 | -0.84013 |  | 338.6709 | 33.1505 | 12.0823 | 39.1916 | 0.30829 | 0.0084303 | 356.9555 | 0.0084303 | 0.0092733 | 0.0075873
LN-10 | 44.3164 | 372.7519 | 15.2365 | 51.9347 | 0.29338 | 0.0080226 | -0.31955 |  | 375.24 | 45.2328 | 15.61 | 53.0378 | 0.29432 | 0.0080483 | 393.5246 | 0.0080483 | 0.0088531 | 0.0072435
LN-11 | 59.5529 | 409.0856 | 19.824 | 69.4649 | 0.28538 | 0.0078039 | 0.80806 |  | 411.8092 | 60.8428 | 20.0643 | 70.875 | 0.28309 | 0.0077413 | 430.0938 | 0.0077413 | 0.0085155 | 0.0069672
LN-12 | 79.3769 | 445.8624 | 25.3583 | 92.0561 | 0.27547 | 0.0075327 | 0.53918 |  | 448.3783 | 80.9071 | 25.6865 | 93.7503 | 0.27399 | 0.0074923 | 466.6629 | 0.0074923 | 0.0082416 | 0.0067431
LN-13 | 104.7352 | 482.5672 | 33.0188 | 121.2447 | 0.27233 | 0.0074471 | 2.1688 |  | 484.9475 | 106.5936 | 32.7817 | 122.9844 | 0.26655 | 0.007289 | 503.232 | 0.007289 | 0.0080179 | 0.0065601
LN-14 | 137.7541 | 519.9016 | 42.0761 | 158.7921 | 0.26498 | 0.0072459 | 1.7385 |  | 521.5166 | 139.3753 | 41.7349 | 160.2427 | 0.26045 | 0.0071221 | 539.8012 | 0.0071221 | 0.0078343 | 0.0064099
LN-15 | 179.8302 | 557.0995 | 53.4974 | 206.5788 | 0.25897 | 0.0070816 | 1.3868 |  | 558.0858 | 181.1102 | 53.0333 | 207.6269 | 0.25543 | 0.0069847 | 576.3703 | 0.0069847 | 0.0076832 | 0.0062863
LN-16 | 233.3275 | 594.1775 | 67.2625 | 266.9588 | 0.25196 | 0.0068899 | 0.26525 |  | 594.6549 | 234.1435 | 67.2935 | 267.7903 | 0.25129 | 0.0068717 | 612.9395 | 0.0068717 | 0.0075589 | 0.0061845
LN-17 | 300.59 | 630.8402 | 86.09 | 343.635 | 0.25053 | 0.0068508 | 1.1181 |  | 631.224 | 301.437 | 85.243 | 344.0585 | 0.24776 | 0.006775 | 649.5086 | 0.006775 | 0.0074525 | 0.0060975
LN-18 | 386.68 | 667.7932 | [6 empty] | 667.7932 | 386.68
[6 empty] | 最大エラー率 | -3.195

## 最大輝度
入力可能セル
入力方法：マルチ医用モニタのTG18-LN-18の輝度をモニタ 2～モニタ 4に入力する
マルチモニタ入力
最大輝度 | 386.68
マルチ医用モニタ間 | 6.0308 |  | 本モニタ |  | モニタ 2 |  | モニタ 3 |  | モニタ 4
Lmax_H | 410
Lmax_L | 386.68 |  |  | 386.68 |  | 410
輝度比 | 784.3599

## 色度
入力可能セル
入力方法：5箇所に測定色度（u',v'またはｘ,ｙ）を入力する。 マルチ医用モニタの平均、u'ave、v'aveをモニタ 2～モニタ 4に入力する
| u',v'入力 | [6 empty] | マルチモニタ入力
JIRA TG18-UNL80 Pattern
|  |  | Created based on AAPM-TG18 Ver.10.0 | [5 empty] | 本モニタ |  |  |  | モニタ 2 |  |  | モニタ 3 |  |  |  | モニタ 4
| u' |  |  |  |  | u'
| ① |  |  |  |  | ② |  |  | u'ave | 0.19638 |  |  | u'ave | 0.2 |  | u'ave |  |  |  | u'ave
| v' |  |  |  |  | v' |  |  | v'ave | 0.45409 |  |  | v'ave | 0.45 |  | v'ave |  |  |  | v'ave
u'
③
v'
[11 empty] | u' | v'
[8 empty] | ① |  |  | 0.19602 | 0.45438
| u' |  |  |  |  | u' |  | ② |  |  | 0.1964 | 0.45333 |  |  |  |  | u'ave | v'ave
| ④ |  |  |  |  | ⑤ |  | ③ |  |  | 0.19586 | 0.45392 |  |  | 本モニタ |  | 0.19638 | 0.45409
| v' |  |  |  |  | v' |  | ④ |  |  | 0.19684 | 0.45472 |  |  | モニタ2 |  | 0.2 | 0.45
[8 empty] | ⑤ |  |  | 0.19679 | 0.45411 |  |  | モニタ3 |  | 0.19638 | 0.45409
[8 empty] | 平均値 |  |  | 0.19638 | 0.45409 |  |  | モニタ4 |  | 0.19638 | 0.45409
| x,y入力 | [6 empty] | 画面内 | [6 empty] | マルチ医用モニタ間
|  |  | JIRA TG18-UNL80 Pattern |  |  |  |  | ①－② |  |  | 0.001115 |  |  |  | 本モニタ－モニタ2 |  |  |  | 0.0054635
|  |  | Created based on AAPM-TG18 Ver.10.0 |  |  |  |  | ①－③ |  |  | 0.00049082 |  |  |  | 本モニタ－モニタ3 |  |  |  | 0
| x | 0.29871 |  |  |  | ｘ | 0.29832 | ①－④ |  |  | 0.00088797 |  |  |  | 本モニタ－モニタ4 |  |  |  | 0
| ① |  |  |  |  | ② |  | ①－⑤ |  |  | 0.00081682 |  |  |  | モニタ2－モニタ3 |  |  |  | 0.0054635
| ｙ | 0.30774 |  |  |  | ｙ | 0.30605 | ②－③ |  |  | 0.00079919 |  |  |  | モニタ2－モニタ4 |  |  |  | 0.0054635
[8 empty] | ②－④ |  |  | 0.0014522 |  |  |  | モニタ3－モニタ4 |  |  |  | 0
[8 empty] | ②－⑤ |  |  | 0.00087484 |  |  |  | 最大値 |  |  |  | 0.0054635
[8 empty] | ③－④ |  |  | 0.0012684
|  |  |  | ｘ | 0.29814 |  |  | ③－⑤ |  |  | 0.0009564
|  |  |  | ③ |  |  |  | ④－⑤ |  |  | 0.00060331
|  |  |  | ｙ | 0.3071 |  |  | 最大値 |  |  | 0.0014522
| ｘ | 0.29999 |  |  |  | ｘ | 0.29943
| ④ |  |  |  |  | ⑤
| ｙ | 0.30799 |  |  |  | ｙ | 0.3071

## グレードパラメータ
| コントラスト応答 | 最大輝度 | 輝度比 | 色度 | 色度 | 判定値 | 判定値 | 判定値 | 判定値 | 判定値
グレード1A | ≦±10 | ≧350 | ≧250 | 画面内≦0.01 | マルチ医用モニタ間≦0.01 | 10 | 350 | 250 | 0.01 | 0.01
グレード1B | ≦±15 | ≧170 | ≧250 | 画面内≦0.01 | マルチ医用モニタ間≦0.01 | 15 | 170 | 250 | 0.01 | 0.01
グレード2 | ≦±30 | ≧100 | ≧100 | - | - | 30 | 100 | 100 | - | -